가구제품의 환경유해물질 방출 시험용 대형챔버 구입

제안요청서(안)

2017. 06.

	(재)경기대진테크노파크

목     차

Ⅰ. 사업개요 및 내용

1. 개요	1

2. 목적	1

3. 구성	2

4. 주요일정	2

Ⅱ. 제안요청사항

1. 내부 챔버 시스템	3

2. 외부 챔버 시스템	4

3. 청정 공기 공급 시스템	5

4. 온도, 습도, 압력 제어 시스템	6

5. 흡·방습기능 시험장치	7

6. 내부 순환 시스템	7

7. 자동 시료 채취 시스템	8

8. 제어 판넬 시스템	8

9. 내부 순환 시스템	9

Ⅲ. 입찰안내

1. 입찰 참가 자격	10

2. 입찰 참여 방법	10

3. 입찰 진행	10

4. 낙찰자 결정방법	11

5. 입찰서류 및 제안서 제출안내	11

Ⅳ. 제안서 작성방법

1. 제안서 작성 요령	12

2. 제안서 목차	13

3. 제안서 효력	14

4. 기타 참고사항	14

※ 붙임 : 첨부 자료 1 ~ 4

Ⅰ. 사업개요 및 내용

1. 개요

□ 건강친화형주택 건설기준에 부합하는 가구제품에 대한 환경유해물질을 측정할 수 있는 방출 시험 챔버 구입.

□ 습도 변동에 따른 가구제품의 기능성(흡·방습성)을 측정할 수 있는 시험 챔버 구입.

2. 목적

□ 아래의 규격에 부합되어야 함.

◼ KS I ISO 16000-9 실내공기 – 제9부 : 건축제품 및 가구의 휘발성

유기화합물 방출 측정법 – 방출 시험 챔버법

◼ KS I 2007 가구 등의 폼알데하이드 및 휘발성 유기화합물 방출량 측정

방법 – 대형챔버법

◼ KS F 2611 건축재료의 흡방습성 시험방법 – 습도 응답법

◼ ISO 24353 Hygrothermal performance of building materials and products

– Determination of moisture adsorption/desorption properties in

response to humidity variation

◼ ASTM D6670 Standard Practice for Full-Scale Chamber Determination of

Volatile Organic Emissions from Indoor Materials/Products

◼ ASTM E1333 Standard Test Method for Determining Formaldehyde

Concentrations in Air and Emission Rates from Wood Products Using a

Large Chamber

◼ JIS A1911 Determination of the emission of formaldehyde for building

materials and building related products – Large chamber method

◼ JIS A1470 Determination of water vapour adsorption/desorption

properties for building materials. Part1 : Response to humidity variation

3. 구성

□ 내부 챔버 시스템

□ 외부 챔버 시스템

□ 청정 공기 공급 시스템

□ 온도, 습도, 압력 제어 시스템

□ 흡·방습 기능 시험장치

□ 내부 순환 시스템

□ 자동 시료 채취 시스템

□ 제어 판넬 시스템

□ 일반 사항

4. 주요 일정

□ 2017. 06. 20(화) – 입찰 공고 및 접수

□ 2017. 06. 27(화) – 현장 설명회

□ 2017. 06. 30(금) – 가격입찰 및 제출서류 접수마감

□ 2017. 07. 05(수) – 적격여부 확인

□ 2017. 07. 06(목) – 가격입찰서 개찰

□ 2017. 07. 07(금) – 낙찰자 선정 및 계약 (개별연락)

Ⅱ. 제안요청사항

1. 내부 챔버 시스템

□ 상세 사양

가. 환경유해물질의 흡착 및 재방출을 최소화 하는 스테인리스 스틸, 유리, PTFE(PolyTetraFluoroEthene)등을 사용하며, 휘발성유기화합물과 폼알데하이드의 흡착, 방산이 없음.

나. 스테인리스 판의 연결은 조립 후 용접하고 후처리(전해연마)하여 오염물질이 흡착, 방산이 없음.

다. 3,500 mm(W) x 3,000 mm(D) x 2,500 mm(H) 크기 내외로 내부용적이 26 m3를 만족할 수 있어야 하며, 크기는 현장여건에 따라 변경 제작 가능.

라. 출입문은 1,250 mm(W) x 2,000 mm(H), Airtight door로 시료의 반입 반출이 자유롭도록 하단의 문턱이 없는 구조.

마. 내부를 관찰할 수 있는 관측창이 출입문에 설치, 내부의 열 손실이 최소화 되도록 제작.

바. 다음의 배경농도를 유지 (25 ℃, 50 % R.H., 1회/h 환기)

폼알데하이드	2 ㎍ / m3 이하
총휘발성유기화합물	20 ㎍ / m3 이하
휘발성유기화합물	2 ㎍ / m3 (개별) 이하
오존	4 ㎍ / m3 이하
미세먼지	10 ㎍ / m3 이하

사. 공기 공급포트 및 공기 배출포트를 가져야 하며, 청정공기 공급배관과 배출배관이 용접될 수 있는 구조.

아. 샘플링 포트는 두 개소 지점의 샘플링이 가능하여야 하며, 배출부 4 포트, 챔버 중앙 4 포트를 가지고 외부에서 샘플링 가능한 구조.

자. 중앙부에는 센서 포트가 설치되어 온도, 습도, 압력을 측정 가능.

차. 전원과 압축공기가 들어갈 수 있는 구조가 되어야 하며, 전원포트는 2개를 설치하고 전원 및 공기배관 설치 후, 기밀성이 유지되는 구조.

카. 환경유해물질 방출이 되지 않고, 노출이 없는 구조의 LED 형식의 조명을 설치.

타. 기밀성은 1 kPa 초과 압력에서 1분간의 공기 누기량이 챔버 체적의 0.1 % 이내, 또는 공급공기량의 1 % 미만을 만족.

파. 바닥 내하중 강도 100 kg/m2 이상.

하. 배관의 연결부위는 스테인리스 스틸을 가공하여 부착하고 안쪽에서 깨끗하게 용접 후 전해연마 등으로 후처리.

2. 외부 챔버 시스템

□ 상세 사양

가. 보온재를 포함하여 100T 이상

나. 크기는 내부챔버를 완전히 감싸는 구조로 크기는 현장 상황에 따라 제작.

다. 출입문은 완전히 개방 가능한 구조(120도 이상)의 크기, 시료의 반입, 반출이 자유롭도록 하단의 문턱이 없는 구조.

라. 내부챔버 출입문의 관측창과 동일한 위치에 관측창을 설치, 내부 챔버의 시료를 관측 가능.

마. 내부챔버 온도 제어를 목적으로 온도상승 및 하강이 가능.

바. 온도 범위는 20 ℃ ~ 70 ℃ (정확도 ± 0.2 ℃ 이하, 25 ℃ 기준)

사. 온도 제어는 내부챔버 내부를 기준해서 온도의 균질도가 ± 0.5 ℃ 이내를 만족.

아. 히터에 온도 센서를 설치하여 과온도 범위를 설정할 수 있고, 과온도가 되면 알람이 작동하여 자동 차단.

자. 냉동기는 5 hp 이상, 실외기는 실외에 설치.

차. 바닥은 챔버 및 시료의 무게 등을 고려하여 보강.

3. 청정 공기 공급 시스템

□ 상세 사양

가. 청정공기 공급 장치

나. 용량은 130 m3/hr 이상

다. 환기 횟수 n = 0.5 회/h ~ 2 회/h (정확도 ± 3 % 이하)

라. 재질은 전해 연마된 스테인리스 스틸, PTFE 등 휘발성유기화합물과 폼알데하이드의 흡착이나 방산이 없음

마. 아래의 배경농도로 (25 ℃, 50 % R.H., 1 회/h 환기) 지속적으로 공급.

폼알데하이드	2 ㎍ / m3 이하
총휘발성유기화합물	20 ㎍ / m3 이하
휘발성유기화합물	2 ㎍ / m3 (개별) 이하
오존	4 ㎍ / m3 이하
미세먼지	10 ㎍ / m3 이하

바. 공기 공급원은 링블로워 방식

사. 유량제어방식은 인버터 제어 방식

아. 유량계는 다음의 기준을 만족하여야 함

Accuracy of Point Velocity	+/- 1 % of full scale
Repeatability	+/- 0.2 % of full scale
Response Time	200 milliseconds to 63 % of final velocity value
Range	0 ~ 1,000 L/min

자. 배관 및 밸브의 재질은 전해 연마된 스테인리스 관을 사용하며, 배관의 연결은 용접 또는 플랜지 type. 단, 용접 부위는 반드시 전해 연마 후 세정 처리 후에 사용.

4. 온도, 습도, 압력 제어 시스템

□ 상세 사양

가. 온도 제어 장치

- 공기 공급 온도 범위는 20 ℃ ~ 40 ℃ (정확도 ±1 ℃ 이하, 23 ℃ 기준)

- 히터에 온도 센서를 설치하여 과온도 범위를 설정할 수 있고, 과온도가 되면 알람이 작동하여 자동 차단.

나. 습도 제어 장치

- 공급 공기의 습도 범위는 20 % R.H. ~ 80 % R.H. (정확도 ± 1 % R.H. 이하, 25 ℃, 50 % R.H. 기준), 용량은 130 m3/hr

- 가습방식은 포화공기공급방식 또는 이와 동등

- 제어방식은 건조 및 포화 공기량 조절 자동공급 방식

- 가습기의 온도조절 범위는 20 ~ 40 ℃, ±1 ℃

- 가습기 히터에 온도 센서를 설치하여 과온도 범위를 설정할 수 있고, 과온도가 되면 알람이 작동하여 자동 차단.

- 가습기에 공급되는 물은 RO 방식을 사용하며, 필터의 교환이 용이함.

- 가습기 수조 외 별도의 보조 탱크를 사용하여 순수한 물을 보관.

- 보조 탱크의 수위는 실시간으로 레벨을 확인, 저 수위 및 고수위 경보장치를 설치, 가습기 수조의 물은 항상 일정한 양이 유지되도록 제어.

- 가습기에 사용되는 개폐밸브는 자동식 볼밸브를 사용.

다. 제습 장치

- 공급 공기의 습도 범위는 25 ℃에서 30 % R.H. 이하

- 용량은 130 m3/hr

- 제습방식은 냉매 열교환 방식 또는 이와 동등.

라. 압력 제어 장치

- 외부 챔버 압력 대비 10 Pa 높게 설정, 자동 조절이 가능.

- 차압계는 다음의 기준을 만족.

Accuracy	± 0.5 % FS ± 1 digit
Range	0 kPa ~ 100 L/min

5. 흡·방습기능 시험장치

□ 상세 사양

가. 칭량의 범위는 0 ~ 6100 g 이며, 최소 10 mg 단위, 재현성 ±8 mg, 선형범위 20 mg.

나. 측정 포인트는 온도 1점, 습도 1점으로 구성되며 온도 ±0.5 ℃ (-5 ~ 50 ℃), 습도 ±3 %R.H. (at 25 ℃) 정도에서 측정 가능.

다. 기류속도 조정 지그의 크기는 360(W) × 300(H) × 500(D) 이며, 0.05 ~ 5.00 m/s의 속도범위로 분해능 0.01 m/s, 정도 ±2 %, 측정간극 1 ~ 999 sec (가변) 이어야 함.

라. Data processor 성능은 CPU Intel i5, RAM 4GB, SSD 256G, 24인치 LCD모니터, Color laser printer 와 동등 또는 그 이상.

마. 습기전달저항 테스트(시험체 표면기류 설정)은 KS F2611, ISO 24353, JIS A1470-1에서 정하는 습기의 전달저항 또는 표면기류를 자동시험에 의해 산출 가능.

바. 온도, 습도, 기류속도 등이 시험조건 범위 내에 안정화 될 때까지 프리컨디셔닝이 가능.

사. 23 ℃ 이하에서 습도를 55 %R.H.와 75 %R.H.를 12시간 단위로 가변 시켜 24시간 동안의 흡습 및 방습량을 자동운전 프로그램에 의해 모니터링 가능.

아. 각종 시험변수가 모니터링 되어 표시되며 결과 값도 자동 계산되고 그래프로 보여 줌.

6. 내부 순환 시스템

□ 상세 사양

가. 챔버 내에 두 개 이상을 배치, 시험 챔버 내부의 유속을 0.3 m/s 부근으로 조절 가능.

나. 팬 모터의 발열로 인하여 챔버 내부의 온도에 영향을 주지 않는 구조.

다. 챔버 내부의 배경농도에 영향을 주지 않아야 하며, 오염물질이 발생 또는 흡착이 되지 않는 스테인리스 스틸이나 PTFE를 사용하여 제작.

라. 베이크 아웃 온도 (70 ℃)에 사용 가능한 내열온도 가짐.

마. 내부 순환 팬의 RPM은 외부에서 조절이 가능.

7. 자동 시료 채취 시스템

□ 상세 사양

가. 샘플링 포트를 통하여 챔버 내부의 공기를 설정된 유량으로 포집 가능.

나. 유량은 0~200 ml/min 4 채널, 0~1,500 ml/min 4 채널 샘플링이 가능.

다. 유량계는 Mass Flow controller를 사용, 다음 기준을 만족.

Accuracy	± 2 % of Full Scale
Repeatability	± 0.25 % of Full Scale
Response Time	< 3 sec
In/Out Signal	4 ~ 20 mA
Leak Rate	1 x 10 -9 atm cc / sec

라. 누적유량 및 시간설정이 가능하여 설정값에 도달하면 자동으로 정지 및 알람, 터치스크린으로 조작 및 모니터링 가능.

8. 제어 판넬 시스템

□ 상세 사양

가. 알람 입력, 센서값 입력, 장치의 동작 및 상태 확인

나. RS-485등을 사용하여 Controller 상태 모니터링 및 동작 명령이 가능.

다. 수동 및 자동 운전(프로그램 운전)이 가능.

라. 디지털 컨트롤러의 입력신호 형식은 온도 감지 저항, 직류 전류, 직류 전압이며, 온도, 습도, 유량, 압력, 알람을 표시.

마. 전면에 터치스크린 형식으로 시스템의 감시 및 조작이 가능, 전원 스위치 및 비상정지 스위치를 설치.

바. 상단에 삼색 경광등을 설치, 장비의 상태를 한눈에 파악 할 수 있어야 함.

사. 외부 챔버 전면 상단(시료 출입문 상단)에 “운전중” 표시가 가능한 LED전광판이 설치.

9. 일반 사항

□ 설치 공간 확보

가. 대형 챔버 설치 공간에 대하여, 기존 제품과 공존하는 방식으로 구성되어야 함.(일부 공간 구획 및 재배치 필요)

나. 장비 소음에 대한 방음 처리

□ 성능 및 기기 보증

가. 계약자가 제출하여 승인된 사양에 대한 성능을 보장할 의무.

나. 계약자는 본 시설의 완벽한 성능을 확보하기 위해 사업주에게 인도한 시점부터 2년간 무상 수리의 의무.

- 설치 및 가동 : 제조사 엔지니어

- 시스템의 운영 및 유지보수 방법 숙지를 위한 교육

다. 온도, 습도, 유량 등 모든 교정대상 품목은 설치 후 공인시험기관에서 교정하여 공인 교정성적서를 제출.

Ⅲ. 입찰안내

1. 입찰 참가 자격

□「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 자격요건을 갖춘 자

□「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제92조 (부정당업자의 입찰참가자격 제한기준 등)에 해당되지 않는 업체

□ 우리 재단에서 제시하는 성능의 제품을 제조할 수 있는 제조사 또는 규격에 맞는 제품 납품이 가능한 업체

2. 입찰 참여 방법

□ 국가종합전자조달시스템 홈페이지(www.g2b.or.kr)의 전자 입찰 시스템을 이용하여 입찰 참여

□ 가격입찰은 반드시 국가종합전자조달시스템 전자입찰 시스템을 이용하여 제출

□ 가격은 반드시 부가가치세(VAT)를 포함하여 투찰하여야 함

□ 입찰 참여자는 반드시 현장 설명회에 참석하여야 함

□ 가격입찰과 동시에 제출기간 내에 입찰서류를 반드시 제출하여야만 입찰에 참여 가능

3. 입찰 진행

□ 추진 절차

입 찰 공 고

(제안서 배부)

현장설명회

입 찰 참 여

(가격 입찰)

입 찰 참 여

(제안서 접수)

적격여부

확인

가격 입찰서 개찰

최저가 업체

확인

낙찰자 선정

및 계약 체결

4. 낙찰자 결정방법

□ 입찰 참가자 중 제안서 및 참가자격에 대해 적격한 업체에 한하여 가격 입찰서를 개찰하며, 낙찰자로써의 자격이 주어짐

□ 제안서 및 참가자격 적격자 중에서 예가 내 최저가격 투찰자를 낙찰자로 선정

□ 적격자가 2인 미만인 경우 재공고 입찰을 진행

5. 입찰서류 및 제안서 제출안내

□ 제출기한 : 2017. 6. 20(화) ~ 6. 30(금) 16:00

□ 현장 설명회 : 2017. 6. 27(화)

* 입찰 참여자는 반드시 현장 설명회에 참석하여야 함. 미 참석시 입찰에 참여할 수 없음.

□ 입찰 서류

가. 입찰참가신청서[첨부1] 1부.

나. 입찰보증보험증권 1부.

다. 사업자등록증 사본 1부.

라. 법인 인감증명서 1부.

마. 사용인감계[첨부2] 1부. (사용인감 사용시)

바. 법인 등기부등본 1부.

사. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부.

아. 입찰유의서[첨부3] 1부.

자. 청렴계약이행서약서[첨부4] 1부.

차. 제안서 원본 1부.

카. 제안서 파일이 수록된 USB 1개.

타. 기타 작성서류의 기재사항을 입증할 수 있는 관계서류.

□ 제안서 접수장소

경기도 포천시 자작로 155 (재)경기대진테크노파크 시험생산동 102호

문의처 : 경기가구인증센터 (031-539-5080)

Ⅳ. 제안서 작성 방법

1. 제안서 작성 요령

□ 제안요청사항을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 명확하고 간결하게 기술 하여야 함.

□ 제시된 제안서 목차에 따라 빠짐없이 기재하고, 해당사항이 없을 경  우에는 “해당 없음”이라고 명시하여야 하며 명시되지 아니한 항목은  수용 불가로 간주함.

□ 제안서의 내용은 “명확한 용어를 사용하여 표현”하여야 함. 예를 들어   ‘사용 가능 하다’, ‘할 수 있다’, ‘고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 불가능한 것으로 간주하며, 계량화 가능한 것은 계량화 하여야 함.

□ 제안 내용의 근거자료 및 참고자료 등을 첨부하여야 하며, 제안 요청기관에서 요청 시 이를 제출하여야 함.

□ 제안서 작성 요령 또는 제안 요구사항에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안 사항이 있는 경우, 해당 항목에 포함하거나 별도의 항목으로 작성하여야 함.

□ 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 입증을 하지 못하거나 허위로 작성된 사실이 발견될 경우 대상에서 제외.

□ 제출된 제안 내용에 대하여 수정·보완·변경을 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주함.

□ 제안서는 아래와 같이 작성 제출하여야 함.

- 규    격 : A4용지, 단면으로 인쇄, 3공 바인더로 좌철, 세로 방향 작성

- 매    수 : 제안서 100장 이내

□ 도면 등 불가피하게 A4 용지보다 큰 규격의 용지를 사용할 때는 같은 크기로 접어 해당 제출 서류에 포함하여 제출

□ 제출 서류는 원본 1부, 전자파일용 USB 1개로 하며, 전자파일은 ᄒᆞᆫ글 또는 MS워드로 작성되어야 함.

2. 제안서 목차

□ 제안서는 아래 제시된 아래 목차를 준용하여 작성

목 차	주 요 내 용
Ⅰ.제안 개요	- 장비 개요, 용도, 구성도(설계도면 필수)
Ⅱ.사업제안내용	- 내부 챔버 시스템 기술적 설명 - 외부 챔버 시스템 기술적 설명 - 청정공기 공급 시스템 기술적 설명 - 온도, 습도, 압력 제어 시스템 기술적 설명 - 흡·방습기능 시험장치 기술적 설명 - 내부 순환 시스템 기술적 설명 - 자동 시료 채취 시스템 - 제어 판넬 시스템
Ⅲ.과업관리계획	- 부품 수급 및 제품 생산 계획 (생산일정 포함) - 장비 설치 및 납품 계획 - 기술 전수 교육 계획 - 유지 보수를 위한 부품 수급 방안 - 사후 관리 계획
Ⅳ.제안업체 일반	- 일반현황 및 주요 연혁, 제안 업체 조직 및 인원현황 - 주요 사업내용, 제안 업체 비교우위 등 - 기술자 보유 여부 및 구성도 - 동등 이상 및 유사물품 납품 실적
Ⅴ.첨부 자료	- 기타 입증 관계 서류

※ 전체목차는 제시된 목차를 준수하되, 세분화하는 경우 제안업체의 의도대로 재구성해도           무방하나, 요구된 내용을 반드시 포함시켜야 함.

3. 제안서 효력

□ 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐(단, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함)

□ 입찰공고, 제안서 자료 등 사업과 관련한 계약조건에 이견이 있거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 (재)경기대진테크노파크가 정하는 바에 의함.

□ 제출된 제안서의 내용은 (재)경기대진테크노파크가 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체할 수 없으며 기재내용은 실제와 일치하여야 함.

(단, 제안서에 누락된 내용이 향후 필요하다고 인정될 경우에는 상호 협의 하에 조정할 수 있음)

□ (재)경기대진테크노파크의 중대한 사유 발생으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우에도 이의를 제기하지 못함.

4. 기타 참고사항

□ 제출된 서류 중 내용이 허위임이 발견되거나 서류의 작성이 현저히 부실하거나 과장되어 객관적인 판단이 어렵다고 판단되는 경우에는 부적격 처리 할 수 있음.

□ 증빙서류가 필요한 경우에는 이를 반드시 첨부하여야 함

□ 각 기관에서 발행하는 증명서(확인서)의 특성상 입찰공고일 이후에 확인되어야 하는 것들은 입찰공고 이후 발행된 것이어야 함.

□ 제안서 작성 등 본 사업과 관련된 활동에 있어 제안사에 의해 직접 또는 간접적으로 발생된 모든 비용에 대하여는 제안사가 부담함.

□ 제품 조립 및 제작으로 인하여 건물을 손상시킬 경우 원상복구 하여야 함.

[첨부 1] 입찰참가 신청서

입 찰 참 가 신 청 서 ※ 아래 사항 중 해당되는 경우에는 기재하시기 바랍니다.											처리시간
											즉시
신청인	상호 또는 법인명칭				법인등록번호
	대 표 자				전 화 번 호
	주 소
입 찰 개 요	입 찰 공 고 번 호				입 찰 일 자
	입 찰 건 명
입 찰 보증금	납 부 보 증 금 율	(				) %		(입찰금액의 5 %이상)
	납 부 보 증 액	(				) 원정 (￦						)
	보 증 금 납부 방법
	납 부 면제시 사 유						(납부면제시 보증금지급각서 별도 제출)
	지 급 확 약	본인은 낙찰 후 계약 미체결시 (재)경기대진테크노파크에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 · 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :			본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고 합니다. 사용인감 : (인)
본인은 위의 번호로 공고한 (재)경기대진테크노파크의 입찰에 참가하고자 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 붙임서류를 첨부파여 입찰참가 신청을 하며, 만약 제출하는 서류와 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위기재 사항 등이 확인될 경우, 참가자격에서 제외하여도 이의를 제기하지 않겠음을 확약합니다. 2017. . . 붙임서류 : 본 공고로써 정한 서류 신청인 : (인) (재)경기대진테크노파크 귀중

[첨부 2] 사용인감계

사 용 인 감 계

법 인 인 감		사 용 인 감

위의 법인(사용)인감을 (재)경기대진테크노파크 가구제품의 환경유해물질 방출 시험용 대형챔버 구입에 사용하고자 사용인감계를 제출합니다.

붙임 : 인감증명서 1부.

2017년    월    일

상 호	:
대 표 자	:
주 소	:
사업자등록번호	:

[첨부 3] 입찰유의서

입찰유의서

제1조(목적) 이 유의서는 (재)경기대진테크노파크(이하 "테크노파크"이라 한다)가 행하는 계약에 대한 입찰에 있어 당해 입찰에 참가하고자 하는 자가 유의하여야 할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 유의서 에서 사용하는 용어의 정의는 따로 정하는 경우를 제외하고는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 각각 “시행령”, “시행규칙”이라 한다) 및 「회계 예규 용역계약 일반조건」(이하 “일반조건”이라 한다)에 정하는 바에 의한다.

제3조(입찰참가신청) ① 입찰에 참가하고자하는 자는 입찰공고 또는 제안요청서에 기재된 입찰참가신청 마감일까지 다음 각 호의 서류를 (재)경기대진테크노파크에 제출하여 입찰참가신청을 하여야 한다.

1. 입찰참가신청서(소정양식) 1부

2. 입찰보증보험증권

4. 사업자등록증 사본 1부

5. 법인인감증명서 1부

6. 사용인감계(사용인감 사용시) 1부

7. 법인등기부등본 1부

8. 국세·지방세완납증명서 각 1부

9. 입찰유의서 1부

10. 청렴계약이행서약서(소정양식) 1부

11. 제안서 원본 1부.

12. 제안서 파일이 수록된 USB 1개

13. 기타 작성서류의 기재사항을 입증할 수 있는 관계서류

② 제1항의 규정에 의거 입찰관련서류를 제출할 경우에는 원본을 제출하거나 사본에 “원본과같음”을 명기하고 인감(인감증명서상의 인감 또는 사용인감)으로 날인하여 제출하여야 한다.

제4조(입찰에 관한 서류) ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰에 관한 서류를 열람할 수 있으며 다만 입찰에 관한 서류를 지정정보처리장치에 게재함으로써 열람 또는 교부를 갈음할 수 있다.

② 제안서에 대한 평가 또는 협상에 의한 계약체결의 경우에 테크노파크는 입찰자로 하여금 제안서 평가 또는 협상에 필요한 보완자료를 제출하게 할 수 있으며, 입찰자는 이에 응하여야 한다.

제5조(관계법령 등의 숙지) ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 시행령 등의 입찰관련법령 및 제4조의 규정에 의한 입찰에 관한 서류를 입찰 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있다.

② 입찰에 참가하고자 하는 자는 제1항의 규정에 의한 입찰에 관한 서류의 검토과정에서 발견한 입찰에 관한 서류상의 착오, 누락사항 또는 기타설명이 요구되는 사항에 대하여 입찰서류 제출마감일 전일까지 테크노파크에 그 설명을 요구할 수 있다.

제6조(입찰보증금) ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰신청마감일(공휴일인 때는 전일)까지 입찰금액의 100분의 5이상에 상당하는 입찰보증금을 시행령 제37조 제2항에 규정된 보험증권 또는 지급각서를 테크노파크에 납부하여야 한다.

② 낙찰자가 소정의 기한 내에 계약을 체결하지 아니한 때에는 당해 입찰보증금은  테크노파크에 귀속한다.

③ 낙찰되지 아니한 입찰자의 입찰보증금은 낙찰자가 결정된 후 이를 즉시 반환한다. 다만, 낙찰자의 입찰보증금은 계약체결 후 이를 즉시 반환한다.

④ 테크노파크는 시행령 제37조 제3항의 규정에 의거 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다. 다만 제3조 제1항 제4호의 보증금지급각서를 제출하여야 한다.

⑤ 보증서 등에 의한 입찰보증금의 보증기간은 입찰서 제출마감일 이전부터 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일 이후까지이어야 한다.

제7조(입찰참가) ① 입찰참가신청을 한 자가 아니면 입찰에 참가할 수 없다.

② 입찰서류 제출시 대리인을 지정한 경우에는 그 대리인도 입찰에 참가할 수 있다. 다만, 입찰서류를 제출하는 때부터 입찰개시 시각 전까지 입찰대리인을 지정하거나 입찰대리인을 변경하는 경우에는 그 대리인이 입찰에 참가할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의한 대리인의 자격은 입찰참가자가 법인인 경우 당해 법인의 임·직원에 한하며, 재직증명서와 다음 각 호 중 필요한 자료로서 임·직원 여부를 확인하여야 한다. 다만, 2개 이상 법인의 임직원인 자는 1개 법인의 대리인으로만 할 수 있다.

1. 4대 보험 중 어느 하나 가입 증명자료(최근 3개월 이내)

2. 소속 법인에서 받은 급여와 관련, 해당 법인에서 발급받은 소득세 납부 증명자료

3. 법인등기부 등본

4. 기타 임·직원 여부를 확인할 수 있는 자료

④ 시행령 제76조의 규정에 의한 부정당업자로 입찰참가자격을 제한 받고 있는 자는 입찰에 참가할 수 없다.

⑤ 제안서에 대한 평가 또는 협상에 의한 계약체결의 경우 테크노파크가 정한 기준에 따라 협상대상자로 선정된 자에 한하여 협상을 실시할 수 있다.

제8조(입찰서류의 작성) ① 입찰서류는 테크노파크가 정한 소정의 양식에 의한 입찰서류에 의하여 작성하여야 하며 입찰금액은 총액입찰인 경우에는 총액을, 단가입찰인 경우에는 단가를 표시하여야 한다.

② 입찰참가신청을 하는 자는 다음 각 호에 따라 입찰서류를 작성하여야 한다.

1. 입찰서류는 소정의 서식에 의하여 작성하여야 한다.

2. 입찰자는 입찰서류에 기명날인을 함에 있어 입찰자 성명(법인의 경우 대표자 성명)을 기재하고 입찰서류 제출 시 신고한 인감(외국인에 대하여 서명을 허용한 경우에는 서명을 포함한다. 이하 같다)으로 날인하여야 한다.

3. 입찰서류의 기재사항 중 말소 또는 정정한 곳이 있을 때에는 입찰에 사용하는 인감으로 날인하여야 한다.

4. 입찰서류는 입찰공고 또는 제안요청서 등에 별도로 규정한 경우를 제외하고는 한글로 작성하여야 하고 입찰금액을 작성하는 경우에 통화는 원화로 하여야 한다.

제9조(입찰서의 제출) 입찰참가신청을 하는 자는 다음 각 호에 따라 입찰서류를 제출하여야 한다.

1. 입찰서류는 1인 1통만을 제출하여야 한다.

2. 우편에 의한 입찰서류(입찰공고시 우편으로 접수가능하다고 공고한 경우에 한함)는 입찰접수 마감일 전일까지 발주기관에 도착한 것에 한하여 효력이 있다. 이 경우 우송 중의 분실, 훼손 또는 지연에 대하여 발주기관은 책임을 지지 아니한다.

3. 입찰자는 제출한 입찰서류를 교환·변경 또는 취소할 수 없다. 다만, 입찰서류에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 입찰접수 현장에서 입찰자가 입찰 취소의사를 표시한 것으로서 발주기관이 이를 인정하는 경우에는 취소가 가능하며, 2단계 경쟁 등의 입찰의 경우에 있어 기술입찰을 개찰한 결과 적격자가 없는 경우 또는 경미한 사항의 기술보완을 조건으로 기술적합 판정을 하는 경우에는 기술입찰서를 변경하여 제출하도록 할 수 있다.

제10조(경쟁입찰의 성립) 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로써 성립한다.

제11조(입찰의 무효) 다음 각 호에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰

2. 입찰보증금의 납부일시까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰

3. 입찰서류가 그 도착일시까지 소정의 입찰 장소에 도착하지 아니한 입찰

4. 입찰자(법인의 경우 대표자를 말한다. 이하 같다)가 직접 입찰을 하지 아니하고 대리인을 통하여 입찰을 할 경우 제24조(입찰서류 제출·접수)제3항의 규정에 의한 대리인이 아닌 자가 한 입찰 또는 대리권이 없는 자가 한 입찰

5. 동일사항에 동일인(1인이 수개의 법인의 대표자인 경우 해당수개의 법인을 동일인으로 본다)이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰

6. 동일사항에 대하여 타인이 대리를 겸하거나 2인 이상을 대리한 입찰

7. 정보처리장치를 이용하여 입찰서류 전체 또는 일부를 제출하는 경우 공고 내용에 의한 방식에 의하지 아니하고 입찰서류 전체 또는 일부를 제출한 입찰

8. 입찰서류에 기재한 중요부분에 착오가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 계약관리자가 이를 인정한 입찰

9. 입찰자의 기명날인이 없는 입찰(입찰자의 성명을 기재하지 아니하고 대리인 성명 또는 회사명을 기재한 경우 및 입찰서류 제출시 신고한 인감과 다른 인감으로 날인된 경우도 포함한다)

10. 제안요청서 등에 대한 설명(이하 이 호에서 "제안요청서설명"이라 한다)을 실시하면서 제안요청서설명에 참가한 자에 한하여 계약에 참가할 수 있다는 뜻을 입찰공고에 명시한 경우로서 입찰에 참가한 자 중 제안요청서설명에 참가하지 아니한 자의 입찰

11. 시행령 제76조의 규정에 의한 부정당업자로 입찰참가자격을 제한 받고 있는 자가 한 입찰

12. 공동계약의 공동수급체구성원이 동일 입찰 건에 대하여 공동수급체를 중복적으로 결성하여 참여한 입찰, 입찰등록 시 공동수급표준협정서를 제출하지 아니한 입찰 및 공동수급체의 구성원이 5인을 초과하거나 구성원별 계약참여 최소지분율이 10%미만으로 공동수급체를 구성한 입찰

13. 제1호 내지 제12호까지 외에 본 입찰유의서에 명시된 사항을 위반된 입찰

제12조(입찰의 연기) ① 테크노파크는 다음 각 호의 경우 입찰공고 또는 제안요청서에 기재된 입찰서 제출마감일시를 연기할 수 있다.

1. 제5조 제2항의 규정에 의한 설명요구사항의 내용이 중대하여 연기가 불가피하다고 판단되는 경우

2. 기타 불가피한 사유로 인하여 지정된 일시에 입찰 또는 개찰을 실시하지 못하는 경우

② 테크노파크는 1항의 규정에 의하여 입찰을 연기한 경우에는 그 연기사유와 기간을 당초방법과 동일한 방법으로 공고 또는 통지한다.

③ 입찰에 참가하고자 하는 자는 제1항의 규정에 의한 연기로 인하여 발생한 추가비용은 이를 테크노파크에 청구할 수 없다

제13조(재입찰 및 재입찰공고) ① 테크노파크는 경쟁 입찰에 있어서 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 다시 입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 입찰자 또는 입찰회수의 제한을 받지 아니한다.

② 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다.

제14조(낙찰자의 결정) ① 제11조 각호에 해당하는 사유가 없는 자로서 시행령에 정한 낙찰자결정기준에 적합한 자를 낙찰자로 한다.

② 제1항의 경우 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정한다.

③ 제안서에 대한 평가 또는 협상에 의한 계약체결의 경우에는 기획재정부장관이 정하는 계약체결기준에 따라 세부평가기준에 따라 평가를 통해 제안서 평가점수와 입찰가격평가점수를 합산한 점수의 고득점 순에 따라 협상적격자와 협상을 통해 협상대상자를 선정한다.

제15조(계약의 체결) ① 낙찰자는 소정양식에 의한 계약에 필요한 관계서류를 테크노파크에 제출하고, 낙찰일 또는 협상완료일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다.

② 제1항의 경우에 불가항력의 사유로 인하여 계약을 체결할 수 없을 경우에는 그 사유가 존속하는 기간은 이를 산입하지 아니한다.

③ 테크노파크는 낙찰자가 정당한 이유 없이 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 계약을 체결하지 아니하는 때에는 계약을 취소할 수 있다.

제16조(계약의 성립) 계약은 계약서를 작성하고 테크노파크와 낙찰자가 계약서에 기명·날인 또는 서명함으로써 계약이 확정된다. 다만, 외국인과 계약을 체결하는 경우 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 서명으로써 이에 갈음할 수 있다.

제17조(입찰보증금의 계약보증금으로의 대체) ① 낙찰자가 납부한 입찰보증금은 소정의 절차에 따라 계약보증금으로 대체할 수 있다. 다만, 입찰보증금과 계약보증금의 차이가 있는 경우에는 그 차액을 추가로 납부하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 대체는 계약이 성립한 때에 이루어진 것으로 본다.

제18조(부정당업자의 입찰참가자격제한) 입찰자 또는 낙찰자가 시행령 제76조의 규정에 해당하는 경우에는 일정기간동안의 입찰참가자격제한조치를 받게 된다.

제19조(비밀유지의 의무) 입찰자는 테크노파크로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

제20조(기타사항) ① 테크노파크는 제안서에 대한 평가 또는 협상에 의한 계약체결의 경우에 제안서 평가결과의 세부내용과 협상결과를 공개하지 않을 수 있다.

② 제안서의 작성비용은 입찰자가 전액 부담한다.

③ 입찰공고조건 및 이 유의서에 명시되지 아니한 기타의 사항에 대하여는 테크노파크에서 정하는 바에 의한다.

상기 입찰에 참여함에 있어 제반 관련법규를 준수하고 의무를 성실히 수행하겠습니다.

2017.      .       .

입찰자	상 호 :
	주 소 :
	대표자 :		(인)
	연락처 :

(재)경기대진테크노파크 귀하

[첨부 4] 청렴이행서약서

청렴계약 이행 서약서

(재)경기대진테크노파크에서 시행하는 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에 있어서 당사 및 하도급 업체의 임․직원과 대리인은

1. 유리한 입찰가격 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하며 민․형사상 일체 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 (재)경기대진테크노파크에서 시행하는 청렴계약 관련 직원이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장 확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약 이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가 자격제한, 계약해지 등 (재)경기대진테크노파크의 조치와 관련하여 당사가 경기대진테크노파크를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 일체 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2017.      .        .

○ 공고번호 :

○ 입찰건명 :

[서 약 자]

상    호 :

대    표 :                (인)

(재)경기대진테크노파크 원장 귀하